- 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达1项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（万元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1套 | 94 | - 1、电源 - 交流电源：电源范围110V-240V； 电池供电：充满后可工作60分钟以上 - 2、显示 - 显示器：单一的，约13吋触摸屏 显示语言：中/英文可选 波形显示：ECG，AP，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值 可以精确显示导管充气量 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以３６０度可见，可以暂停声音报警 - 3、控制 - 单一触摸屏控制；按键控制；报警角控制 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置 4、工作模式 自动／手动； 工作模式转换过程不影响正常反搏； 工作模式转换，设备自动保留原有设置 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（5种以上）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（6种以上） 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联 5、触发模式 多种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置 Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟） Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全） Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式） 起搏器V／A-V：心室起搏器 起搏器A：新房起搏器 AP：压力搏动 机内设置：机器设置固定频率 6、排气分析：实时计算排气速度，评估R波排气安全性 7、辅助频率多种：1:1/1:2/1:4/1:8 8、动力系统 驱动方式：步进式马达加钛合金风箱 增压系统 反搏频率：可达２００次／分钟 反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升 除水：每２０分钟一次；自动完成，不影响正常辅助 气体补充：自动补充 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶 9、辅助功能 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 开机自检清单:清单式提示功能自检结果 报警历史记录：可以显示并打印最近约100次报警 - 10使用成本：设备日常保养，无需定期更换配件 - 产品配置单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 触摸屏; 1. 3; 显示屏连接线; 1. 4; ECG导联连线; 1. 5; 动脉压力缆线; 1. 6; P—P线; 1. 7; 氦气罐; 1. 8; 氦气转接头; 1. 9; 打印纸; 1. 10; 内置热敏打印机; 1. 11; 内置蓄电池; 1. 12; 英文操作手册; 1. 13; 中文操作手册; 1. 14; 静脉输液架; 1. 15; 电源线; 1. 16; 附件背包; 1. |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、竞标人应明确承诺：质保期≥2年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的97%，第二笔剩余3%的合同款作为质保金，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。成交人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |