耳鼻咽喉头颈科挂网设备技术参数

心电多普勒超声检测仪

一、产品用途

1.1 产品适用于人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测；

1.2 ★同时具有超声诊断功能和心电检测功能；

二、外观设计和操作；

2.1 ≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1024×768；

2.2  ★屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度；

2.3 具备手写、拼音、五笔等多种输入方式

2.4  ★配备附件收纳箱，方便携带；

2.5 具有USB接口，可外接鼠标、键盘、U盘；

2.6 具有HDMI接口，可外接高清显示器，显示仪器当前界面信息；

2.7  ★超声模式心电模式可一键切换；

- 超声

  - 超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D；

  - 支持手动/自动电影回放功能，支持储存1200帧图像；

  - 具有图像冻结功能；

  - ★探头支持按钮快捷键功能（冻结，深度调节，心电模式切换）

  - 具有测量功能，可测量周长、面积、距离；

  - 具有置管导管示意图显示；

3.6 超声探头IPX7级防水；

四、心电

4.1 ★可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形；

4.2 ★心电导联模式：置管专用4 导联；

4.3 ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)；

4.4 扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选；

4.5 频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)；

4.6  ★耐极化电压：±750mV；

4.7 心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。

4.8 具有ECG波形冻结和记录功能；

紫外线治疗仪

1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；

2、紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm2 连续使用1000小时后，机器输出的强度≥15.6mw/cm2 ，以上结果能够出具相关检测报告；

3、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

4、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

5、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；

6、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；

7、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

8、冷热阴极增强型照射器：

（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；

（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好；

（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。

9、独创小体表照射功能，专为小面积照射使用，用于治疗肛周感染、静脉炎、中心静脉插管、褥疮等；

10、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

11、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2

12、紫外线辐射剂量：每秒紫外线辐射剂量≤0.02J/cm2 ;

0度鼻黏膜咬切钳

1.直，贯穿切割，保留其余组织；

2.咬切钳口：0度，直径3 mm；

3.有效工作长度 13cm。

45度鼻黏膜咬切钳

1.直，贯穿切割，损伤组织不多；

2.咬切钳口直径3 mm，上向弯45 °，有效工作长度 13cm。

支撑喉镜+显微器械

一、支撑喉镜技术参数需求：

- 1.可调喉镜前端可调角度0-10°，用拉杆和操作手柄相连接。

- 2.用手捏调节按钮，可调喉镜调节装置可恢复0°状态。

- 3.喉镜工作有效长度145mm。

- 4.导光管调节装置可调节范围0-15mm，可拆卸。导光管插口Φ4.2±0.1mm。

- 5.后联合镜前端的凹槽直径Φ7.5mm。

- 6.镜体和喉镜手柄的连接角度75±3度。

- 7.上翘喉钳的上翘角度15±2°。

- 显微器械技术参数需求：

- 1.采用GB/T1220-2007《不锈钢棒》中规定的3Cr13、12Cr18Ni或GB/T3280-2007《不锈钢冷轧钢板》中规定3Cr13材料制成。五官科吸引管、导光夹应采GB/T14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》标准中所规定材料制造。

- 2.拉钩、左拉钩、右拉钩、下颚拉钩、颚咽成形拉钩、带锁头喉部撑开拉钩、喉部撑开拉钩、弧型拉钩的杆部应热处理，其硬度为GB/T230.1-2009《金属洛氏硬度试验方法》标准中规定的HRC38-HRC42。

- 3.旋转调节手轮，拉钩张开与闭合，应灵活自如，不得有卡塞现象。前后开口度调节最大跨度40mm。拉钩深度调节距离90mm，通过支架中间的旋钮拉钩可进行75°～45°撑开倾斜度的调节。不同的拉钩可分别清晰暴露口咽、舌板、扁桃体、咽后壁、喉、下咽部、鼾症等部位。颊部撑开器调节范围10mm-15mm。

- 4.拉钩与支架、支架与连接桥、连接桥和胸托的配合应良好，插拨自如不得有卡塞现象。

- 5.产品外表面轮廓清晰、无锋棱、毛刺、划痕、裂痕和明显凹凸不平等现象。支架的表面粗糙度Ra值1.6μm，拉钩的部位为0.8μm，其余部位为1.2μm。产品各焊接部位应牢固、平整、光滑、无虚焊、漏焊、脱焊、堆焊等现象。

- 6.产品的耐腐蚀性能应符YY/T0149—2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验办法》标准中规定的手术器械应有良好的耐腐蚀性能，在常规药物消毒后不得产生腐蚀现象。

| 支撑喉镜+显微器械清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 显微器械 | 支架主体 | III型 | 1 | 只 |
| 2 |  | 胸托 |  | 1 | 副 |
| 3 |  | 导光管 |  | 1 | 只 |
| 4 |  | 导光引导装置 |  | 1 | 支 |
| 5 |  | 吸引管 |  | 1 | 支 |
| 6 |  | 活动吸引管座 |  | 1 | 只 |
| 7 |  | 颊部撑开器 |  | 2 | 块 |
| 8 |  | 带锁头喉部撑开拉钩 |  | 1 | 支 |
| 9 |  | 喉部撑开拉钩 |  | 1 | 支 |
| 10 |  | 右拉钩 |  | 1 | 块 |
| 11 |  | 拉钩 |  | 1 | 块 |
| 12 |  | 颚咽成形拉钩 |  | 1 | 块 |
| 13 |  | 左拉钩 |  | 1 | 块 |
| 14 |  | 连接桥 |  | 1 | 只 |
| 15 |  | 导光夹 |  | 1 | 套 |
| 16 |  | 导光管夹头 |  | 1 | 只 |
| 17 |  | 吸烟管 | Φ4×195 | 1 | 支 |
| 18 | 支撑喉镜 | 可调式支撑喉镜 |  | 1 | 支 |
| 19 |  | 胸托 |  | 1 | 副 |
| 20 |  | 显微喉钳 | Φ2.5mm直型 | 1 | 把 |
| 21 |  | 粘膜抓钳 | 上翘型 | 1 | 把 |
| 22 |  | 喉分离钳 | 直型 | 1 | 把 |
| 23 |  | 显微喉剪 | 直型 | 1 | 把 |
| 24 |  | 显微喉剪 | 右弯型 | 1 | 把 |
| 25 |  | 显微喉剪 | 上翘型 | 1 | 把 |