	序号
	设备名称
	保修年限

	1
	医用磁共振成像系统（3.0T MRI）
	5年

	2
	X射线计算机体层摄影设备
	5年

	3
	数字减影血管造影（介入室DSA）
	5年

	4
	X射线计算机体层摄影设备（大孔径CT）
	5年

	5
	数字化医用X射线摄影系统(悬吊DR)
	5年

	6
	移动式C型臂X射线机
	5年

	7
	数字X射线机(胃肠机)
	5年

	8
	双能X射线骨密度仪
	5年

	9
	便携式彩色超声诊断仪
	5年

	10
	彩色超声诊断仪（全身）
	5年

	11
	彩色超声诊断仪（心脏））
	5年

	12
	彩色超声诊断仪（产科 ）
	5年

	13
	医用直线加速器
	5年


附件1：医疗设备目录
附件2：医疗设备技术配置基本要求

	1、医用磁共振成像系统（3.0T MRI）

	序号
	技术参数
	要求

	1
	医用磁共振成像系统（3.0T MRI）
	一台

	2
	磁体有效检查孔径
	≥70cm

	3
	磁体重量(含液氦)
	≤6400kg

	4
	具备二阶高级匀场X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY
	符合

	5
	单个扫描野内一次扫描最大通道数
	≥64通道

	6
	为保证设备的先进性，如采用GE需提供Multidrive技术及SuperG平台或如采用西门子需提供Trueshape多通道射频发射技术及XT梯度平台或如采用飞利浦需提供MultiTransmit 4D技术及dStream平台。其它厂家需提供最新最高技术平台
	提供

	7
	最大单轴梯度场强（Max amplitude值，非Peak 值、非performance值）≥60mT/m或最大单轴切换率(Max Slew Rate 值，非performance值)≥220T/m /s
	符合

	8
	独立线圈，配置里标明线圈通道数：头颈线圈、脊柱线圈，腹部线圈、乳腺线圈、膝关节线圈、适型线圈或者柔性线圈
	提供

	9
	硬件配置齐全，覆盖全身应用相关软件模块
	提供

	10
	原厂工作站
	≥1套

	11
	第三方产品：                          
 1、双筒高压注射器1台
2、无磁转运床（可升降）1张
3、无磁轮椅1架
4、铁磁探测系统（双立柱+定位）
5、无磁摄像头1套
6、精密空调1套+水冷机
7、医用竖屏显示器（6兆）2台
8、无磁灭火器1套
9、空气消毒机1套（无磁）
10、包含设备机房磁屏蔽装修工程（磁屏蔽装修相关检测）
11、含设备计量检测
	提供

	12
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	2、X射线计算机体层摄影设备

	序号
	技术参数
	要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备
	一台

	2
	为保证整机稳定性和兼容性,影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）：要求与 CT主机为同一品牌
	符合

	3
	为保证设备的先进性，如采用GE需提供DLIR技术及TrueFidelity技术平台，或如采用西门子需提供Admire及3D 天眼技术及含 Touch Panels 的 FAST Integrated Workflow 技术平台，或如采用Philips提供iDose4及NanoPanel Prism detector 技术平台。其它厂家需提供最新最高技术平台
	提供

	4
	单源探测器≥256排，或双源探测器≥192排，或双层探测器
	符合

	5
	球管有效热容量
	≥30MHU 

	6
	机架转速
	≤0.28秒/360°

	7
	螺旋扫描单圈探测器覆盖范围
	≥8cm

	8
	螺旋扫描
	≥256层/圈

	9
	单组发生器功率
	≥108KW

	10
	数据采集率 
	≥2400view/单元/360° 

	11
	密度分辨率
	≤3mm@0.3%

	12
	硬件配置齐全，覆盖全身应用相关软件模块
	提供

	13
	原厂工作站
	≥2套

	14
	第三方产品：1、双筒高压注射器1台
2、医用竖屏显示器（6兆）1台
3、监控摄像系统1套
4、防护用品（成人防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件,铅当量为0.5mmpb。）
5、心脏冠脉、肺结节，人工智能后处理及出报告系统（医疗三类证）
	提供

	15
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	3、数字减影血管造影（介入室DSA）

	序号
	技术参数
	要求

	1
	数字减影血管造影（介入室DSA）
	一台

	2
	球管阳极热容量
	≥3.7MHU

	3
	为保证整机稳定性和兼容性,影像链核心部件（球管、高压发生器）：要求与 主机为同一品牌
	符合

	4
	球管管套热容量：
	≥6.9MHU

	5
	球管阳极散热率：
	≥6700 W

	6
	球管10分钟连续透视功率
	≥4500w

	7
	球管20分钟连续透视功率

	≥4000w

	8
	悬吊式可移动机架；或落地式基座自由移动机架 
	符合

	9
	硬件配置齐全，覆盖全身应用相关软件模块
	提供

	10
	低剂量技术平台
	提供

	11
	原厂三维图像后处理工作站：三维血管重建功能、双容积重建、类CT成像、双期类CT功能
	一套

	12
	第三方产品：1、双筒高压注射器1台；
2、高级图文报告工作站1套；
3、控制室桌子1张；
4、防护用品（工作人员：无铅橡胶围裙、无铅橡胶颈套、 铅防护眼镜、介入防护手 套 ,无铅橡胶帽子3套。受检者：防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件，铅当量为0.5mmpb。）
	提供

	13
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	4、X射线计算机体层摄影设备（大孔径CT）

	序号
	技术参数
	要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（大孔径CT）
	一台

	2
	为保证整机稳定性和兼容性,影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）：要求与 主机为同一品牌
	

	3
	扫描方式

	≥32层／360度

	4
	机架孔径
	≥80mm

	5
	探测器有效物理排数

	≥24排

	6
	球管阳极热容量

	≥8.0M

	7
	病人床载重量
	≥290 Kg

	8
	微辐射影像重建算法
如GE需提供ASIR，如Philips需提供iDose4， 如Siemens需提供Safire
	提供

	9
	硬件配置齐全，覆盖全身应用相关软件模块
	提供

	10
	配置呼吸门控软件硬件
	提供

	11
	第三方产品：
1、双筒高压注射器1台
2、3轴位激光定位灯
3、医用竖屏显示器（6兆）1台
4、防护用品（成人防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件,铅当量为0.5mmpb。）
	提供

	12
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	5、数字化医用X射线摄影系统(悬吊DR) 

	序号
	技术参数
	要求

	1
	数字化医用X射线摄影系统(悬吊DR)
	一台

	2
	原厂双17x17无线大板，升降床，球管和探测器自动跟踪，长骨拼接软件硬件
	提供

	3
	硬件配置齐全，覆盖全身应用相关软件模块
	提供

	4
	双无线大板
	≥17x17英寸

	5
	原厂高压发生器功率
	≥65kw

	6
	非集成球管
	符合

	7
	近台触控屏
	≥10英寸

	8
	1、医用竖屏显示器（6兆）1台
2、防护用品（成人防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件,铅当量为0.5mmpb。）3、电动防护帘1套
4、监控摄像系统1
	提供

	9
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	6、移动式C型臂X射线机

	序号
	技术参数
	要求

	1
	移动式C型臂X射线机
	一台

	2
	配置齐全
	符合

	3
	C臂轴向旋转角度
	 ≥±150

	4
	绕轨道旋转角度
	≥135°(-90°/+45°)

	5
	机架转向与制动一体化控制手柄
	符合

	6
	发生器最小逆变频率
	≤40 kHz，

	7
	最大系统热容量
	≥ 1.14 mHU

	8
	第三方产品：1、无线遥控曝光装置
	提供

	9
	1、整机原厂保修（含第三方产品）
2、防护用品（成人防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件,铅当量为0.5mmpb。）
	≥5年


	7、数字X射线机(胃肠机)

	序号
	技术参数
	要求

	1
	数字X射线机(胃肠机)
	一台

	2
	主要用于消化系统检查造影、全身各部位非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的数字化透视及数字化摄片，实现数字成像，数字图像储存管理。高压发生器，球管，检查床，数字化系统为同一品牌和厂家生产
	符合

	3
	要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，具有紧急刹车安全装置，具有不同规格的单片点片摄影装置和全数字化成像系统；采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板.床面倾倒范围：
	≥－17/+89度

	4
	X射线球管装置一套阳极热容量
	≥400KHU

	5
	动态采集图像在回放时，可进行：窗宽窗位调整，自动窗口，正反像切换，漫游放大图像旋转，电子光圈处理，文字标注，比例尺显示，箭头指示，多幅显示，自动γ校正。
	符合

	6
	具有床边控制器、钡杯架，肩托，病人用手柄，头端病人用手柄等完备的附件，具有双向对讲系统。生产厂家负责设备的免费安装、调试及使用培训；提供完备详尽的线路图、操作手册、中文使用说明书。
	符合

	7
	配置齐全
	符合

	8
	1、整机原厂保修（含第三方产品）
2、防护用品（成人防护服，颈套，方巾或者围裙各一件，儿童颈套一件,铅当量为0.5mmpb。）
	≥5年


	8、双能X射线骨密度仪

	序号
	技术参数
	要求

	1
	双能X射线骨密度仪
	一台

	2
	配置齐全
	符合

	3
	扫描时间：腰椎、髋关节
	≤30秒

	4
	扫描时间：全身
	≤5分钟

	5
	探测器数目： 
	≥16个

	6
	长期精确度
	≤1.0%

	7
	快速椎体成像评估
	提供

	8
	1、整机原厂保修（含第三方产品）
2、防护用品（成人防护服一件，铅当量为0.5mmpb。）
	≥5年


	9、便携式彩色超声诊断仪

	序号
	技术参数
	要求

	1
	便携式彩色超声诊断仪
	一台

	2
	成人相控阵探头扫描角度 
	≥85°  

	3
	穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头
	符合

	4
	系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量
	符合

	5
	支持实时曲面宽景成像、彩色宽景成像
	符合

	6
	解剖 M 模式，M 型取样线≥3 条
	符合

	7
	横向增益
	≥ 7段

	8
	1、彩色超声诊断系统主机
1台
2、成人心脏相控阵探头
1把
3、高频线阵探头
1把
4、成人腹部凸阵探头
1把
5、三接口台车1架
	提供

	9
	全身临床应用软件
1套
	提供

	10
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	10、彩色超声诊断仪（全身）

	序号
	技术参数
	要求

	1
	彩色超声诊断仪（全身）
	一台

	2
	操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
	符合

	3
	数字化通道
	≥4,070,000

	4
	造影连续采集时间
	≥6分钟

	5
	具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
	提供

	6
	肝脏剪切波定量技术取样框可调节大小，最大达
	5x6cm

	7
	多影像实时对比联合诊断技术
机器需具备可选配的融合导航功能，即超声机器与磁共振、CT等图像配准融合导航技术
	符合

	8
	1、彩色超声诊断系统主机
1台
2、腹部凸阵探头1把
3、 高频线阵探头：1把
4、相控阵心脏探头：1把
5、腔内凸阵探头1把
6、高清图文工作站1套
	提供

	9
	全身临床应用软件
1套
	提供

	10
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	11、彩色超声诊断仪（心脏））

	序号
	技术参数
	要求

	1
	彩色超声诊断仪（心脏）
	一台

	2
	数字化通道
	≥7,070,000

	3
	LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵，且可视可调
	符合

	4
	提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示30个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价
	符合

	5
	自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能
	提供

	6
	根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。
	提供

	7
	1、彩色超声诊断系统主机
1台
2、成人心脏相控阵探头
1把
3、儿童心脏相控阵探头
1把
4、腹部凸阵探头
1把
5、高频线阵探头
1把
6、三维经食道探头
1把
7、高清图文工作站1套
	提供

	8
	心血管临床应用软件
1套
	提供

	9
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	12、彩色超声诊断仪（产科 ）

	序号
	技术参数
	要求

	1
	彩色超声诊断仪（产科 ）
	一台

	2
	具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频、腔内检查成像。
	符合

	3
	系统动态范围 
	≥200dB

	4
	真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。
	符合

	5
	用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息，凸显需要观察的解剖部位，帮助临床医生获得更多的诊断信息。
	符合

	6
	腹部容积探头，具有胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑切面，并自动获取≥3项评估参数值
	

	7
	1、彩色超声诊断系统主机
1台
2、 腹部容积探头
1把
3、腹部凸阵探头
1把
4、高频线阵探头
1把
5、腔内探头
1把
6、高清图文工作站1套
	提供

	8
	妇产临床应用软件
1套
	提供

	9
	整机原厂保修（含第三方产品）
	≥5年


	13、医用直线加速器

	序号
	技术参数
	要求

	1
	医用直线加速器
	一台

	2
	能量模式具备2档光子线，5档电子线，2档FFF高剂量模式
	符合

	3
	拥有三维适形、三维动态调强、容积旋转调强（VMAT）技术
	符合

	4
	具备超高精度立体定向放射外科技术（HDRS或HyperArc）
	符合

	5
	影像引导系统具备电子射野验证EPID系统、三维影像引导系统，四维CBCT影像引导系统
	符合

	6
	多叶光栅系统叶片数量≥120片，叶片宽度≤0.5cm
	符合

	7
	肿瘤信息网络系统
	提供

	8
	原厂物理师工作站2台，医生工作站4台
	提供

	9
	第三方产品：                           
1、剂量仪
2、电离室
3、晨检仪
4、固体水
5、三维计量验证系统
6、影像模体
	提供

	10
	5年保修（含第三方产品）
	符合


附件3技术需求表
	一、项目要求及技术需求

	序号
	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	 
	 
	1套
	……（请自行填写）

	二、商务要求表

	质保期
	按生产厂家承诺：自设备安装完毕验收合格之日起质保期限    年，质保期内免费保修，设备终身维护。（“项目要求及技术需求”中有特殊要求除外）
……（可自行增加列入）


	售后服务要求
	1、免费送货上门并安装调试，并提前提供设备平面布置图。
2、设备发生故障时，在接到报修通知后，30分钟内响应，24小时内到达现场，终身提供技术支持。
3、提供专业化技术培训：……（请自行填写）。
4、定期回访以及对设备维修。
5、在广西地区有完善的售后体系，应设有售后服务点，并写明详细的售后服务点地址及联系人、联系方式。
……（可自行增加列入）

	交货时间及地点
	1、交付使用时间：自合同签订之日起   天内全部货物交付使用。
2、交货地点：在南宁市内采购单位指定的地点。

	其它要求
	1、属于医疗器械产品的均必须提供有效的医疗器械注册证复印件。
2、设备须是全新整套的，应按有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。
3、本项目所有采购的医疗设备将来涉及到需与医院信息系统对接的，供应商必须提供免费接入医院信息系统服务。
4、本项目所采购的设备，必须提供厂家或合法代理商出具针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。
……（可自行增加列入）


附件4：
	采购需求预算咨询表

	序号
	采购内容
	数量
	是否进口
	品牌、型号
	单价（元）
	总价（元）

	 
	 
	1套
	
	
	
	　

	
	……
	
	
	
	
	


