附件一

一、设备用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

二、设备性能需求

| 1 | X线源 |
| --- | --- |
| 1.1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 1.2 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5° |
| 1.3 | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.4 | 自动智能扫描 |
| 2 | 探测器系统 |
| ▲2.1 | 光子计数探测器，探测器材质为LYSO |
| 2.3 | 探测器通道数量：≥16个 |
| 3 | 扫描 |
| ▲3.1 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm |
| 3.2 | 适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm |
| 3.3 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm |
| 3.4 | 最大病人承重：≥155kg |
| 3.5 | 标准扫描时间： |
| ▲3.5.1 | 腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟 |
| 3.5.2 | 全身：≤5分钟 |
| 3.6 | 精确激光定位灯 |
| 3.7 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.8 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.9 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) |
| 3.9.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0% |
| 3.9.2 | 双侧股骨：≤0.6% |
| 3.9.3 | 全身脂肪含量：≤1.2% |
| 3.9.4 | 全身肌肉组织：≤0.7% |
| 3.10 | MVIR多视角影像重建技术 |
| 3.11 | 提供高清晰度骨骼影像 |
| 3.12 | 在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。 |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |
| 4.5 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |
| 4.6 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |
| 4.7 | WHO体重指数评估 |
| 4.8 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 |
| 4.9 | 双能脊柱评估功能 |
| 4.10 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |
| 4.10.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |
| ▲4.10.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 |
| ▲4.11 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 4.12 | 骨折风险评估软件 |
| 4.13 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告 |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 |
| 5.6 | 智能自动确定骨边缘软件 |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整 |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能 |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |
| 6 | 彩色打印机 1、设备接口：USB、RJ45，最高支持1000 Base-TX； 2、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 3、复印功能：支持稿台（FB)、自动进稿器（ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、支持双面扫描，自带扫描应用软件； |

- 三、配置要求：

- 1.1双能X线骨密度仪主机系统

- 1.2全配套扫描定位器套件

- 1.3电源线

- 1.4用户操作手册

- 1.5 DICOM 协议接口

- 1.6 HL7协议接口

- 1.7工作站及打印机

- 1.8质量检查控制系统

四、售后服务要求：

- 1、设备保修期为36个月。

- 2、保修期内，乙方工程师应在接到甲方报修后 24 小时内做出反应。

3、投标费用含有拆装门并装饰的费用。

4、学习培训要求： 国际临床骨密度测量学会ISCD每年有四期左右的培训班，医务人员通过考核会发操作上岗证。

（注：请重点审核标注▲的实质性参数是否有三个以上设备同时满足）