关于化药学院实验教学科研仪器设备采购问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受广西师范大学委托组织对“化药学院实验教学科研仪器设备”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是      □否（选填下表）

A分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算价（元） | 认为合理的价格 （供应商选填） | 认为预算不合理的理由（供应商选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 | 1 | 台 | 450000.00 |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算价（元） | 认为合理的价格 （供应商选填） | 认为预算不合理的理由（供应商选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 | 1 | 台 | 1600000.00 |  |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 | 1 | 套 | 80000.00 |  |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 | 1 | 套 | 70000.00 |  |  |  |

- 相关产业发展情况：

- A分标：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 |  |  |

- B分标：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 |  |  |

- 市场供给情况：

- A分标：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 |  |  |

- B分标：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 |  |  |

- 同类采购项目历史成交信息：

- A分标：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 |  |  |

- B分标：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 |  |  |

- 可能涉及的后续采购情况：

- A分标：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 |  |  |

- B分标：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 |  |  |

- 7、其他相关情况：

A分标：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 |  |  |

B分标：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 |  |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 |  |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 |  |  |

8、技术商务要求是否合理：□是      □否（选填下表）

（1）A分标技术要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 | 1. 系统 1.1 采用高性能He-Ne气体激光器，不采用固体激光器，波长633nm±2nm，最大功率输出<5mW； 1.2 激光衰减：可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器>10个，透射率100%至0.0005%； 1.3 检测器采用雪崩光电二极管(APD)； 1.4 温度控制范围：0℃-115℃； 1.5 主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥氮气控制冷凝； 1.6 配备有荧光滤光片和偏振片，可通过软件操作切换； 2. 粒度 2.1. 测量角度只采用背向（173°）和前向（13°）； 2.2 粒度范围：0.3nm-10um； 2.3 可自动优化测量位置，也可在0-4.64mm任意固定位置进行测量； 2.4 可自动选择测试次数，也可手动选择测试次数，测试次数可在15-100之间选择； 2.5 测量时长至少可选择0.839s，1.68s，3.36s，6.71s和13.4s； 2.6 软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据； 3. ZETA电位： 3.1 可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-32000之间选择； 3.2 电压可自动选择，也可手动选择，电压范围可在1-110V之间选择； 3.3 zeta适合检测的粒度范围：3.8nm-100um； 3.4 zeta电位范围：无有效限制； 3.5 迁移率：>±20μ.cm/V.s； 3.6 采用混合模式测量，即高频电场和低频电场； 3.7 采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响； 3.8 采用可抛弃型折叠毛细管样品池； 3.9 可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量100μL； 3.10 电导率范围： 0-250mS/cm； 4. 软件功能 4.1 测试方法可一键复制，可进行序列测试； 4.2 软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏； 4.3 具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见； 4.4 测量完成后可自动计算出平均值； 4.5 选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差； 4.6 具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定； 4.7 测试数据采用数据库方式存储； 5. 配置要求 5.1 主机 1台； 5.2 聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 1盒； 5.3 可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒） 1盒； 5.4 玻璃样品池 1个； 5.5 电位标样（10ml） 1支； |  |

（2）B分标技术要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物核磁成像系统 | 1、 磁体：永磁体 ▲1.1、磁场强度：1.0T 1.2、磁体形式：框架式 1.3、匀场方式：被动匀场+数字匀场 1.4、磁场均匀度：(≥10ppm，DSV 30mm，室温匀场下); 1.5、磁场稳定性：≤60Hz/15 分钟，150Hz/1小时 2、 梯度： 2.1、三维梯度线圈梯度场强度：≥300mT/m @60A 2.2、梯度线性度：＞5% 2.3、梯度切换率：≥2000T/m/s 2.4、梯度电源： ≥150V/150A ▲3、射频线圈： 3.1、小鼠射频线圈：有效内径≥40毫米 3.2、小鼠头射频线圈：有效内径≥30毫米 4、谱仪及其他系统： 4.1、发射单元：≥32 位频率分辨率，≥16 位相位控制，≥120dB 幅度控制，≥115ns 延迟内的幅度和相位调制，TX/LO 的 RF 开关 4.2、数字接收单元：数字正交检测，≤2.3 dB 低噪声系数；模拟数字转换器分辨率为 16 位，过采样后为≥ 24 位；采样速率 78.125 MSPS，最大带宽 ≥1 MHz。 ▲4.3、数字梯度控制单元：数字通道≥ 24 位-192kHz 发射器 4.4、 通用输入/输出接口GPIO： ≥4 个输出和≥ 1 个输入用于 RF 放大器blanking、线圈控制、序列触发或用户特定用途。 4.5、射频功率：≥300瓦 ▲4.6、心脏成像 (需提供在国内用户处所做的大鼠和小鼠图像作为实例) ▲4.7 、成像专用T1、T2弛豫时间定量测量 4.8、恒温动物仓：腔内温度维持在32度恒温，维持小鼠的体温 5、计算机系统： 5.1、基于 PCI 总线的工业控制计算机平台，配置双核 CPU 5.2、内存：8G 5.3、硬盘：≥1T 5.4、显示器：≥27寸液晶显示器 5.5、操作系统：Windows 11以上 6、MRI软件： 6.1、英文MRI操作界面 6.2、 便捷的菜单方便扫描参数的设定 6.3、 SCOUT导向扫描精确确定切片位置 6.4、 系统工作频率自动调整 6.5 、描过程实时监控 6.6 、数据格式：Dicom标准医学影像格式 6.7、成像视野：≥60mm x 60mm 6.8 、成像物理分辨率：0.18mm 7、成像脉冲序列 7.1、 Scout定位扫描 7.2、 T1加权成像 7.3、 T2加权成像 7.4、 自旋密度成像 7.5、 自旋回波成像 7.6、 梯度回波成像 7.7、 快速自旋回波成像 7.8、 FLAIR成像 7.9、 自旋回波扩散成像 7.10、 脂肪抑制成像STIR 7.11、 梯度回波3D 成像 7.12、 自旋回波3D成像 7.13、 快速自旋回波3D 成像 7.14、 DCE MRI 成像 ▲8、 提供AI智能优化系统接口，能大幅提升MRI图像质量(需附相关数据实例证明其有效性) 9、 技术培训：现场初级和高级应用培训共5个工作日 ▲10 、技术服务要求：由⽣产⼚商的专业⼯程师负责售后服务，、质量保证：质保期自货物验收合格之日起计算不少于3年，免费保修服务包含整机、零配件和软件升级；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。应用专家具有≥7T高场应用的经验， 11、售后响应时间：如果仪器出现故障，在接到用户维修服务请求后，工程师必须在4小时内进行电话指导或远程诊断，必要时在72小时到达现场排除故障。 |  |
| 2 | 小动物生理监测系统 | 小动物生理监控设备，兼容磁场环境，可以监控大小鼠生理状态。 1、心电图（ECG）与体温测量；带心电图 / 体温测量模块、电池充电器、直肠温度探头、皮下心电图电极针套件以及一根 30 英尺单工光缆。 2、呼吸测量模块：带门控的呼吸测量模块。呼吸传感器、30 英尺双工光缆和直流电源。 3、生理监测要与小动物核磁成像系统相兼容。 |  |
| 3 | 小动物麻醉系统 | 1、动物气体麻醉系统，主要包括：氧气流量计、麻醉挥发罐及出入气口接头等，能够满足小动物麻醉要求。 2、采用双通道可回收式小动物麻醉系统，麻醉剂挥发罐250ML，氧气流量控制，双通道麻醉气体输出管路。 3、麻醉剂：异氟烷 4、麻醉机类型：便携式/桌上型设计 5、麻醉方式：半封闭式、开放式吸入麻醉 6、废气回收方式：活性炭回收罐、废气回收装置 7、适用动物：小鼠、大鼠、豚鼠及小型兔子 8、氧气流量计范围：0-4L/Min 9、麻醉控制误差：±0.1% 10、麻醉系统要与小动物核磁成像系统相兼容。 |  |

（3）A分标商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算不少于1年，免费保修服务包含整机、零配件和软件升级；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。 |  |
| 售后及技术服务要求 | （1）负责送货上门，安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，对用户操作人员现场进行使用和维护培训，直至设备运行正常，员工能正常操作，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。 （2）定期回访以及对设备维修。 （3）其余按厂家承诺。 （4）为确保产品质量和服务，供货时中标人必须向采购人提供投标产品生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件,必须提供生产厂家提供免费上门安装调试服务，工程师应提供相关证明材料证明其为原厂工程师，否则，不予验收。 |  |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：自签订合同之日起 150 日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西师范大学育才校区化学实验楼501实验室。 |  |
| 付款条件 | 自签订合同之日起七个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，甲方支付剩余70%的合同款。乙方在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。 |  |
| 其他要求 | 1、所提供的货物、软件等，不得侵犯他人的知识产权。 2、供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备安装验收前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，并提供样品进行相关检测，核验或检测数据不符合用户要求的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。 3、本分标货物已做进口申报，接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供货时中标供应商须同时提供进口产品授权书、海关报关证明等文件，证明产品合法来源的相关证明文件。 4、投标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |

（4）B分标商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算不少于1年，免费保修服务包含整机、零配件和软件升级；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。 |  |
| 售后及技术服务要求 | （1）负责送货上门，安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，对用户操作人员现场进行使用和维护培训，直至设备运行正常，员工能正常操作，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。 （2）定期回访以及对设备维修。 （3）其余按厂家承诺。 （4）为确保产品质量和服务，供货时中标人必须向采购人提供投标产品生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件,必须提供生产厂家提供免费上门安装调试服务，工程师应提供相关证明材料证明其为原厂工程师，否则，不予验收。 |  |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：自签订合同之日起 150 日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西师范大学育才校区化学实验楼501实验室。 |  |
| 付款条件 | 自签订合同之日起七个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，甲方支付剩余70%的合同款。乙方在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。 |  |
| 其他要求 | 1、所提供的货物、软件等，不得侵犯他人的知识产权。 2、供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备安装验收前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，并提供样品进行相关检测，核验或检测数据不符合用户要求的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。 3、本分标货物已做进口申报，接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供货时中标供应商须同时提供进口产品授权书、海关报关证明等文件，证明产品合法来源的相关证明文件。 4、投标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：潘工，联系电话：0773-8998063

发布日期：2025年5月29日

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2025年6月6日18:00之前，回复接收邮箱：2366480472@qq.com。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。