## Sheet1
附表2 | 南宁市第二人民医院采购项目挂网清单及市场调研报名表
年 月 日
公司名称（盖章）✱
联系人✱： 电话✱： 邮箱：
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
装饰装修地上工程-灯塔床设备
灯床塔设备
1 | *030412006007 | 手术部数字化手术室子母无影灯 1、技术参数： (1)灯头照明采用LED灯泡设计, LED灯泡采用单色光源(最新一代) ,CRI及色温稳定; (2)超薄型灯头设计,灯头最大处厚度为6.5cm; (3)灯头标配两套控制系统,其中一套控制系统需为红外遥控器控制,可以控制灯头的光斑聚焦、亮度、开关、MIS照明; (4)光学连续(电动)调节光斑大小,调节光斑时,每颗LED灯泡亮度不发生变化,是真正意义的光斑变焦; (5)内置一键式微创手术(MIS)的照明模式; (6)三段式聚焦调节,适用不同高度照明手术 (7)光照强度采用8段分级调节; (8)可高温消毒手把,可方便手术医生定位灯头和调节光域大小和焦距,以迅速达到手术视觉的要求。 (9)消毒区内的可消毒把手可直接操控灯头的光斑大小调节; (10)灯技术规格: 1)灯头直径:长轴:67cm,短轴56cm; 2)最大照度可达160000lux; 3)色温 :4300K; 4)演色性指数CRI(Ra):99 5)单个灯头热辐射照度: 3.3mw/m²Lux ; 6)光斑直径D10为:20cm; 7)光柱深度L1+L2:140cm 8)灯泡类型:LED 9)灯泡数量(颗):80; 10)消耗功率(W):80; 11)微创手术(MIS)照明灯泡数量(颗):4 12)灯泡寿命(小时):50000 (11)配中置摄像,提供200万像素,10倍光学变焦,CMOS传感器类型,1/2.5 英寸传感器尺寸; (12)独立悬臂及显示屏吊架,可悬挂19-26″显示器; | 套 | 2
2 | *030412006008 | 手术部Ⅰ级非数字化手术室及DSA手术室子母无影灯 1、术参数： (1)制造商需通过ISO9001及ISO13485认证; (2)具有CE认证; (3)灯头直径≥65cm,采用流线型设计,适合层流手术室要求; (4)无影灯为子母灯,灯头照明采用LED灯泡设计,采用单色光源设计,每颗LED灯泡规格色温均相同; (5)采用智能光源选择模式,可通过≥4种模式选择,将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式,以减少手术中频繁操作,为医护提供便利性,每个模式下还可以进行亮度的调节; (6)光照强度采用10段分级调节模式; (7)灯头控制器采用液晶屏幕控制; | 套 | 2
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
附表2
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
(8)可高温消毒手把,可方便手术医生定位灯头和调节光域大小和焦距,以迅速达到手术视觉的要求; (9)标配三种操作方式,其中一种为红外遥控系统,能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明; (10)热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) :<3.3 mW/m²lux; (11)配中置摄像,手术医师头部上方,灯头表面玻璃温升≤0.5±DC ; (12)演色性指数CRI(Ra): ≥96; (13)最高照明亮度:≥160000 Lux ; (14)亮度调整范围: 40000~160000 Lux; (15)光斑调整范围需包含:16~26cm; (16)应具备一键微创手术低亮度照明模式; (17)光斑均匀度(D50/D10):>0.5; (18)照明深度:≥130cm件; (19)灯泡寿命≥60000小时;
3 | *030412006009 | 手术部Ⅲ级非数字化手术室、急诊手术室、门诊手术室、人流室、妇科手术室子母无影灯 1、技术参数： (1)制造商需通过ISO9001及ISO13485认证; (2)具有CE认证; (3)灯头直径≥65cm,灯头采用流线型设计,适合层流手术室要求; (4)无影灯为双母灯,灯头照明采用LED灯泡设计,采用单色光源设计,每颗LED灯泡规格色温均相同; (5)采用智能光源选择模式,可通过≥4种模式选择,将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式, 以减少手术中频繁操作,为医护提供便利性,每个模式下还可以 (6)光照强度采用8段分级调节模式; (7)标配两套操作系统,其中一套为红外遥控系统,能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明; (8)热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) :<3.3 mW/m²lux; (9)手术医师头部上方,灯头表面玻璃温升≤0.5±DC ; (10)演色性指数CRI(Ra): ≥96; (11)最高照明亮度:≥160000 Lux ; (12)亮度调整范围: 40000~160000 Lux; (13)光斑调整范围需包含:16~26cm; (14)应具备微创手术低亮度照明模式; (15)光斑均匀度(D50/D10):≥0.5; (16)照明深度:≥130cm; (17)灯泡寿命≥60000小时; | 套 | 13
4 | *030101001001 | 手术部Ⅰ级手术室、DSA手术室手术床 1、技术参数： (1)台面尺寸:长度2320±P20mm(含导轨)×宽度520±P20mm(含导轨); (2)特伦德伦伯卧位调节范围:台面前、后倾角度0-25±D; | 台 | 4
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
附表2
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 单价 | 合价
(3)侧向调节范围:台面前、后倾角度0-20%%D; (4)由底座、带集成式操纵杆的操作台、台柱、中央制动器踏板、柱体面板、带集成式标准导轨的整体式碳纤维台面、床垫、手臂板、麻醉屏架、背部和臀部支 撑组成; (5)带集成式有线操纵杆的操作台,面板为彩色显示屏,屏上有电池电量显示; (6)控制PCB板加速疲劳测试使用寿命不低于5年; (7)带连续的 X 射线可穿透碳纤维台面,最大范围可达1530mm(360度X射线可穿透范围1300mm),带有集成式碳纤维标准导轨,提供图示证明; (8)可反向定位操作,提供图示证明; (9)产品配套升降立柱应通过1500Kg承重测试,提供升降柱厂家的证明材料; (10)提供250Kg 负载情况下≥5000次的疲劳测试报告; (11)最多可存储任意三个体位记忆功能; (12)可移动,带中央制动器; (13)产品应取得EN60601-1中-1K\-1-6H\-2-46E的检测报告。(国产GB9706.1和YY0570-2013的检测报告); (14)产品空载状态下运行噪音≤50分贝,安全负载状态下运行在1米处的噪音≤60分贝。
5 | *030101001002 | 手术部Ⅲ级手术室、急诊手术室、门诊手术室、人流室、妇科手术室手术床 1、技术参数： (1)高度调节,范围为 690 - 1050 mm; (2)特伦德伦伯卧位调节,范围从 -30%%D至 +30%%D; (3)横向调节至 20%%D; (4)上靠背可调,范围从 -35%%D到 +50%%D; (5)下靠背可调,范围从 -25%%D到 +75%%D; (6)屈曲/沙滩躺椅; (7)一键回零位; (8)集成用于安装附件的标准不锈钢侧轨(25 x 10 mm); (9)从头部到脚部区域,X射线可连续穿透; (10)通过4个口125 mm万象脚轮移动,可导电,带中央制动装置和第五脚轮; (11)可选择Viscoelastic SF(厚度= 80 mm)或 PUR材质软垫(厚度= 60 mm)×射线可穿透,可导电,可拆卸; (12)最大负载:454 kg; | 台 | 13
6 | *030104005001 | 手动单臂外科塔 1、技术参数： (1)工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； (2)横臂活动范围（半径）：750mm ； (3)水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； (4)配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； (5)净载重量：70～150kg； (6)整体式终端箱体，无缝防尘设计； (7)仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； | 台 | 4
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
附表2
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 单价 | 合价
(8)气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）: a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (9)内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； (10)不锈钢可调输液杆1个；
7 | *030104005002 | 手动单臂麻醉塔 1、技术参数： (1)工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； (2)横臂活动范围（半径）：750mm ； (3)水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； (4)配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； (5)净载重量：70～150kg； (6)整体式终端箱体，无缝防尘设计； (7)仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； (8)气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个、麻醉废气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (9)内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； (10)不锈钢可调输液杆1个； | 台 | 17
8 | *030104005003 | 手动单臂腔镜塔 1、技术参数： (1)工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； (2)横臂活动范围（半径）：750mm ； (3)水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； (4)配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； (5)净载重量：70～150kg； (6)整体式终端箱体，无缝防尘设计； (7)仪器平台：3层（其中一层带控制把手），两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； (8)气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个、二氧化碳气1个（带防尘罩）； | 台 | 5
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
附表2
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 单价 | 合价
a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (9)内藏式电箱2个：电源插座8个（220V、10A）；等电位接地端子: 4 个；信息模块6个（标配RJ45二个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口四个）； (10)不锈钢可调腔镜支架1个； (11)显示器支架1个；