## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 经颅磁刺激治疗仪等设备采购
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 （标注“▲”号的技术参数为实质性要求，投标时必须满足。） | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | 经颅磁刺激仪
1 单台设备的配置要求
1.1 经颅磁刺激仪主机1套；
1.2 定位帽5顶；
1.3 刺激线圈1个（8字型）；
1.4 MEP模块1套；
1.5经颅磁刺激仪控制软件1套。
2产品适应症
用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，还可以用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动神经功能评定以及治疗研究等。（必须提供《医疗器械产品注册证》加以说明）。
3 技术与性能参数
△3.1 最大磁场强度 最大磁感应强度为1.5T～8T。
3.2 输出频率 频率：0.1-100Hz可调 0.1-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-100Hz时，步进值为1Hz。
3.3 脉冲宽度 设备的脉冲宽度为340us±20us。
3.4磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。
△3.5 冷却系统（风冷+循环液冷） 3.5.1液冷系统； 3.5.2风冷系统。
3.6 保护系统（三重安全保障）
3.6.1 刺激线圈温度≤43℃，停机保护并显示停机故障原因；
3.6.2机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因；
△3.6.3实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因。
3.7 刺激模式 可实现单刺激（sTMS）、重复经颅磁刺激（rTMS）和爆发式刺激（TBS）。可编程改变刺激频率、刺激强度、刺激时间和间歇时间等。
△3.8电动换液功能
3.9插拔式线圈
△3.10在测量阈值时，线圈上有控制按键，可以单手调节强度和触发刺激，快速检测运动阈值。
3.11机身结构
3.11.1分体式机身、水电分离；
△3.11.2 ≥21英寸触摸式操作屏
3.12产品取得发明专利
3.13嵌入式控制模块功能并获得软件著作权登记证书
3.13.1设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期。
3.14控制系统具有人机交互功能：包含专家电子处方、病例管理及打印功能
3.15运动诱发电位监测模块技术指标
3.15.1通道数：2通道；
3.15.2传输方式：有线传输；
3.15.3采样率：120kHz±1%；
3.15.4测量范围：-1000mV～1000mV；
3.15.5最小分辨率： 0.2μV；
3.15.6频率范围：1Hz～500Hz。
3.16安全性说明:符合GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的安规检验报告）
3.17电磁兼容性说明符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的EMC检验报告）
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
二 | 小动物脑电肌电记录分析系统
一、 核心技术参数要求
1.信号采集系统
通道数：至少具备4通道同步信号采集能力，支持脑电、肌电及局部场电位等多信号同步记录。 采样率：每通道最高采样率不低于40 kHz，支持多档可调，以满足不同频率信号采集需求。 输入阻抗：≥15MΩ。 噪声水平：输入参考噪声≤1.5 μV RMS。 共模抑制比：≥120 dB。 硬件滤波：提供高通、低通及陷波滤波器，参数可软件调节。
2.信号处理与分析软件
实时显示：软件需支持所有通道信号的实时、无延迟显示与监控。 数据分析：内置专业分析工具，至少包括：时域分析、频域分析（FFT）、相干性分析、癫痫样放电自动检测、睡眠分期自动识别等功能。 数据导出：支持将原始数据及分析结果以通用格式（如.mat, .txt, .edf等）导出，便于后续深度分析与发表。 同步功能：能够同步来自第三方设备的实验事件信息， 包括行为学、电刺激、光遗传/刺激系统以及视频监测系统等。
二、 系统功能与配置要求
1.基本功能：
具备高保真记录小动物（以小鼠为主）在体皮层脑电、肌电及局部场电位的能力。
支持在小动物自由活动状态下进行长时程（≥24小时）稳定信号记录。
2.系统配置：
包含前置生物电信号放大器、数据采集设备、电极及配套线缆、实验动物用电极固定件等必要配件；提供完整的数据采集与分析软件及永久使用授权。
3.扩展性与兼容性：
系统架构应具备良好的扩展性，便于未来根据需要增加通道数或集成新功能。
软件应具备一定的开放性，支持用户自定义分析脚本或与常用分析平台（如MATLAB, Python）进行交互。
三、 性能与服务质量要求
1.系统稳定性：平均无故障运行时间（MTBF）不低于10,000小时。
2.技术服务：供应商在中国大陆需设有稳定的技术支持团队，能提供及时的安装、培训与售后支持，出现故障时工程师能及时响应。
3.培训要求：供应商需提供全面的操作与数据分析培训，确保使用人员能独立完成实验。
四、配置清单/要求
序号 内容 数量 单位 1 无线小动物多模态生物电记录系统 1 台 2 4通道无线小鼠微型放大器 4 个 3 无线信号接收器 4 套 4 换向器后端线缆 4 套 5 配套小动物饲养笼 4 个 6 视频同步记录系统 4 个 7 笔记本电脑 1 台 8 睡眠分析软件 1 个 9 癫痫分析软件 1 个 10 4通道小鼠脑电肌电电极 20 根
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三 | 超声经颅多普勒血流分析仪
一、主要技术规格及参数（▲标识为关键重要技术指标）
1.1 频谱解析档位可选择，可选档位包含 64 点、128 点、256 点、512 点、1024 点、2048 点。
1.2 取样容积支持 1‑20mm 区间连续自由调节。
1.3 探测距离可调范围：最小探测距离不大于 5mm，最大探测距离不小于 150mm。
1.4 流速检测能力：配置 1.6MHz 探头，在 50mm 探测深度条件下，最高可检测流速可达 760cm/s。
1.5 信号增益调节区间为 1～60dB可调节。
▲1.6 一体化设计主机集成≧15.6英寸全电容触控显示屏。
▲1.7 主机内置大容量蓄电池（非外置电池），能够满足床边现场检查使用需求。
二、软件功能
2.1 可采集输出检测指标包含：收缩期峰值流速 Vs、平均流速 Vm、舒张末期流速 Vd、搏动指数 PI、阻力指数 RI、收缩舒张比值 S/D、心率 HR、加速度 a、频宽指数 SBI、狭窄指数 STI、微栓子高强度信号 HITS、热指数 TI。
2.2 设备通道工作模式，可实现单通道或双通道运行。
2.3 普通检测模式下，单支探头能够同时展示不少于 9 组多普勒频谱图像；多深度间隔参数可自定义设置，各组频谱深度既可以独立调整，也支持同步联动调节。
2.4 双通道≧ 12 深度显示能力：双通道模式下，每条通道可同步输出 ≧6 组深度频谱图像；各频谱深度参数支持单独修改，也可联动统一调整。
2.5 搭载多深度动态 M 波显示功能，可直观展示取样容积尺寸、探测深度，同时完整呈现全深度范围内血流流动方向、信号强度以及深度相关信息。
2.6 设置异常血流提示机制，支持色彩提示、界面闪烁提示以及语音播报多种告警方式。
2.7 配备标准化血管检测辅助工具，以可视化形式提供至少 41 支血管的多维度参考信息，涵盖解剖位置、适用探测深度区间、探头摆放角度等参考内容。
▲2.8 配置侧支循环辅助导引工作模式，可实时提供 25 条及以上侧支循环通路引导信息，通过图形结合文字的方式输出操作流程与路径指引，提升侧支循环评估的准确度与工作效率。
▲2.9 经颅多普勒软件自带培训视频软件模块：自带教学培训视频覆盖常规检查操作以及脑循环监测相关内容。
2.10 支持一键自动优化功能，深度、显示标尺、增益、基线、降噪处理均可通过无线遥控器一键完成调节，快速获取质量合格的频谱图像。
2.11 颈脑血管手术脑循环监测模块：（1）手术前期完成脑动脉侧支循环、窃血现象以及脑部血流灌注、代偿能力评估工作；（2）手术过程及术后阶段，对脑部低灌注、高灌注、栓子脱落等风险实现实时预警。
2.12 脑循环微栓子监测模块：（1）可自动区分识别真实栓子信号与干扰伪迹信号；（2）依托 M‑模成像捕捉微栓子高强度运动轨迹；（3）对发泡试验结果实现智能化等级判读；（4）发泡试验配套智能语音识别辅助功能。
▲2.13 神经重症脑循环监测模块：（1）软件可辅助识别振荡波、钉子波特征波形；（2）系统自动运算输出血流方向指数 DFI、净剩余血流速度 NFV，同时自动测算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时长；（3）软件自动测算 TCD 颅内压 TICP 数值；（4）自动计算 Lindegaard 指数，辅助判断蛛网膜下腔出血后继发脑血管痉挛是否发生以及病变严重程度。
2.14 脑血流动力学监测模块 系统自动计算屏气指数 BHI、血流增速百分比 PCi、脑血流自动调节指数 ARI。
2.15 支持用户自定义待检测血管参数，也可自行编辑定制整套检查作业流程。
▲2.16 配置无线遥控操作装置，实现≧5米距离操控，摆脱有线线缆限制，按键功能支持用户自定义设置。
2.17 可提供两种规格无线遥控器选择，≧18键无线遥控器或≧31键无线遥控器。
2.18具备离线数据分析能力，完成检查采集工作之后，能够回读历史数据开展测量运算并生成检查报告。
2.19 报告单功能：内置多款报告模板，模板支持个性化修改；输出文件兼容 BMP、JPG、PNG、PDF 格式；支持批量把血管检测数据导入报告，报告词条内容可编辑、导入导出；支持从检查界面、病案列表界面直接快速生成检查报告单。
2.20 数据管理能力：实现数据导入导出、资料检索、数据分类统计等管理操作。
2.21 检测指标支持双向自动运算，同时保留手动测量、保存测量结果的操作方式。
2.22 配备 DICOM3.0 标准网络通讯接口，能够对接院内局域网以及 PACS 影像归档系统。
2.23 可升级搭配线阵跟凸阵双功能彩超探头，实现更全面的颈脑一体化超声检查。
2.24 可升级整合脑电、二氧化碳、逐波血压、血流动力学、心电图、血压套件等监护设备，进行多参数实时显示分析，实现多模态分析诊断功能。
2.25 可升级配置CW4M或8M贴片探头，使用过程无需手持操作，长时间监测颈部血流。
三、探头配置要求
3.1 探头配置规格：PW 2M 探头 1 把，CW/PW 双模 4M 探头 1把，PW 1.6M 监护专用可伸缩探头 2 把。
3.2 探头防护机制：探头具备自动休眠控制功能，延长探头使用寿命。
四、设备配置清单
序号 内容 数量 单位 1 主机(含经颅软件) 1 台 2 2M多普勒超声手持探头 1 把 3 4M多普勒超声手持探头 1 把 4 1.6M多普勒超声监护探头 2 把 5 专业监护头架 1 把 6 无线遥控器 1 个 7 打印机 1 个 8 专业移动台车 1 台
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议)
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 本项目不收履约保证金
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……